- AMAÇ/PRENSİP

Yöntemin amacı atık suda, havuz suyunda, şebeke suyu ve içme suyu örneklerinde Nikel elementi miktarını AAS cihazı ile bulmaktır. Analizi yapılacak numune, cihazın çalışma prensibine uygun olarak ppm (10-9) ve/veya ppb (10-12) değerine indirgenerek cihazda bulunan katot lambaların enerjisi kullanılarak bir solüsyon halinde AAS sistemine verilir.

Numunenin atomik absorpsiyon spektrofotometresinin hava-asetilen alevine gönderilerek beirli dalga boyunda absorbansı ölçülür. Analiz numunesinin absorbansı ile Nikel konsantrasyonları bilinen kalibrasyon çözeltilerinin absorbansları karşılaştırılarak numunenin Nikel konsantrasyonu tayin edilir. Kullanılan katot lambada, aranan elementin dalga boyu elementin kendisinin uyarılması ile elde edildiği için, örnekteki miktarlar için keskin sonuçlar verebilmektedir. Miktar tayini yapılacak elementin (Nikel) numunede bulunma miktarına göre Alev (ppm), Grafit Fırın (ppb) ve Hidrür tekniklerinden uygun olanı seçilerek analizler yapılır.

- KAPSAM

Bu yöntem, çeşitli su numunelerinde, Nikel elementinin AAS cihazında Grafit Sistem ile miktar tayinini kapsar.

- KULLANILAN KİMYASAL MADDELER

- Argon (%99,999 saflıkta)

- Suprapure Nitrik Asit (HNO3)

- Sertifikalı Nikel standardı

- KULLANILAN CİHAZ(LAR) / EKİPMAN(LAR)

- Analitik Jena marka Nova 800D model AAS cihazı

- Grafit Fırın ünitesi

- Katot Nikel (Ni) Lambası

- Mikrodalga Fırın

- Numune ve standart kapları

- Gaz Tüpleri (%99,999 saflıkta)

- Chiller (soğutucu ünite)

- Analitik terazi, 0,1mg hassasiyette

- Polipropilen balon jojeler, 25 mL’lik ve 50 mL’lik

- Ölçülü pipetler (hacim ayarlamalı tek kullanımlık polipropilen uçlu kalibrasyonlu otomatik mikro pipetler)

- GÜVENLİK / DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

- AAS cihazı Grafit Fırın Sitemi ise Argon gazı, soğutucu ünite açılmadan, grafit tüp ve autosampler takılmadan çalıştırılmaz.

- Lambaların ilk enerjisi not edilmelidir.

- AAS Flame sitemde 0,012 absorbansın altına inilmez, 0,4 absorbansın üstüne çıkılması da önerilmez.

- İdeal çalışma aralığı 0,7 ile 5,6 ppmdir.

- Check konsantrasyona bakılırken cook-bookta verilen burner değerine dikkat edilmelidir. Cihazın burner uzunluğu 50 mm olduğundan, 100 mm burner değeri için verilen check konsantrasyonu 2 ile çarpılır.

- Atomizasyon ve proliz optimizasyonu her element için yapılır.

- Çözeltiler her bir analiz serisi için taze olarak hazırlanmalıdır.

- Numuneye geçmeden önce ve her numune ölçümünden sonra sistemden çözücü geçirilmelidir.

- Tekrarlar en az 3 seçilmelidir.

- ÖN HAZIRLIKLAR

- Analize başlamadan önce sırasıyla; gazlar, cihaz ve sonrasında cihaz yazılımı (Aspect LC) açılıp analizle ilgili parametreler cihaz yazılımına girilir.

- Grafit Fırın sitemine geçilirken Alev Başlığı çıkarılıp Grafit Fırın Başlığı takılır ve Grafit Tüp sisteme yerleştirilir. Autosampler’ın düzgün çalışabilmesi için pipet ucu ayarı yapılır. Standartlar autosampler yardımıyla cihaz tarafından dilüe edilerek hazırlanır.  Analiz başlamadan önce cook-booktan element için belirlenen proliz ve atomizasyon sıcaklıkları not edilir. Uygun değerler için optimizasyon yapılır.

- Kalibrasyon gerekiyorsa, AAS cihazı için belirlenen kalibrasyon ölçümleri yapılır.

Standart ve Çözelti Hazırlama:

Zero (blank çözelti): 	Diluent çözeltidir. %0,5lik HNO3 (Nitrik Asit Çözeltisi) hazırlanır.

Standartlar:

Check konsantrasyon olarak 0,1 absorbans veren konsantrasyon belirlenir ve buna göre bir stok standart hazırlanır. Hazırlanan stoktan hangi oranlarda seyretme yapılacağı cihaza tanımlanır. Yani cihaz standart çözeltileri otomatik hazırlar. Otosampler’adiluent çözelti, stok standart ve numune çözeltisi yerleştirilir. Yerleştirildiği konumlar programda kayıt altına alınır. (Sequence)

- UYGULAMA

Analiz Numunesinin Hazırlanması:

Analizi yapılacak elementin cihaz yazılımında bulunan cook-book kütüphanesinden Check Konsantrasyonu kontrol edilir ve bu doğrultuda uygun konsantrasyonda standartlar hazırlanır. Analizde kullanılacak elementin (Ni) doğada birçok izotopu olmasına karşın %100 oranda bulunan dalga boyu seçilir. Eğer söz konusu elementin girişim oluşturabileceği başka bir element mevcutsa incelen cook-book kütüphanesindeki verilere göre farklı kimyasallar kullanılarak numune hazırlanır.

Tahmini numunede bulunma miktarına göre Alev sisteminde çalışılacaksa ppm konsantrasyon seviyesinde çalışılması gerekmektedir. Bu şartlar altından Alev sistemi için numune; %0,5’lik HNO3 çözeltisi ile ppm (10-9) seviyesine seyreltilir.

Analiz Numunesini Cihaza Verilmesi:

Uygun konsantrasyonda hazırlanan deney numunesi 50 ml’lik numune kaplarına aktarılır. Alev Sistemi mi için; manuel olarak hazırlanan deney numunesi cihaza verilir.

- DEĞERLENDİRMELER / HESAPLAMALAR

Absorbans Ölçümlerinin Değerlendirilmesi

Ölçüm yapılan absorbans değerlerine göre Grafit Fırın Sisteminde ise ppb (10-12) şeklinde cihazdan sonuç olarak alınır.

Gerekli hesaplamalar cihaz tarafından otomatik yapılır. Cihaz yazılımından alınan absorbans değerlerine göre cihaza verilen numunedeki element miktarı tayin edilmiş olur.

- SONUÇLARIN GÖSTERİLMESİ

Sonuçlar konsantrasyon (ppm) ya da absorbans olarak verilir.

Not: ppm olarak sonuç almak için yapılan tartım ve seyreltmeler metoda girilmelidir.

| Revizyon No | Revizyon Tarihi | Madde No/Bölüm | Değişiklik Açıklaması / Nedeni |
| --- | --- | --- | --- |