- AMAÇ/PRENSİP

Yöntemin amacı, katı numuneleri yüksek sıcaklık ve basınçta homojenize ederek ICP-MS ve AAS ile analiz edilmesine olanak tanımaktır.

- KAPSAM

Bu yöntem, topraktan, gıdaya, madenden dokuya birçok numunenin basınç ve sıcaklık sayesinde parçalanmasını kapsar.

- KULLANILAN KİMYASAL MADDELER

- Hidroklorik Asit; HCl

- Nitrik Asit; HNO3

- Borik Asit; H3BO3

- Hidroflorik Asit; HF

- KULLANILAN CİHAZ(LAR) / EKİPMAN(LAR)

- Berghof Expert Mikrodalga Yakma Sistemi

- Numune kabı (DAQ100)

- Analitik terazi, 0,1mg hassasiyette

- Polipropilen balon jojeler, 25 mL’lik ve 50 mL’lik

- Ölçülü pipetler (hacim ayarlamalı tek kullanımlık polipropilen uçlu kalibrasyonlu otomatik mikro pipetler)

- GÜVENLİK / DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

- Cihazın çalışma prensibi santrifüjdekiyle aynı olduğu için denge sağlanması önemlidir. En az 1 numune çalışılması durumda 2. kaba kör ya da çözücü konulması gerekmektedir.

- Numune kaplarında en az 21 ml, en çok 75 ml numune olmalıdır.

- Silisli numunelerde HF kullanıldığında Borik Asit ile söndürme yapılmalıdır (Kullanılan HF, ICP ve Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi (AAS) cihazındaki cam haznelerde aşınmaya neden olur).

- Numune kapları Nitrik Asit ile cihazda kayıtlı yıkama metoduna göre yapılır.

- Basınç ve sıcaklık değerleri isteniyorsa, basınç göstergeli teflon numune kabı kullanılmalıdır ve sadece rotorun 1 numaralı haznesine yerleştirilmelidir.

- Rotorda kullanılmayan hazneler kör tıpa ile kapatılmalıdır.

- Farklı numuneler ile aynı anda çalışılabilmek için metotta yer alan basınç, sıcaklık ve kimyasal verileri aynı olmalıdır.

- ÖN HAZIRLIKLAR

- Cihaz açılır, cihaza ait monitörden kayıtlı bir metot var ise çağırılır. Yok ise yeni bir metot oluşturulur.

- UYGULAMA

- 0,2-0,4 g öğütülmüş toprak numuneleri tartılır ve numune kapına alınır.

- Numune kaplarına 2 ml HF + 6 ml HNO3 + 2 ml HCl eklenir.

- Metot tabloda verildiği gibi düzenlenir ve kaydedilir.

| T (0C ) | P (bar) | Ramp | Hold | P (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 30 | 2 | 5 | 90 |
| 200 | 30 | 2 | 25 | 90 |
| 50 | 25 | 1 | 10 | 0 |

- Numuneler dengeyi sağlayacak şekilde uygun rotorlara yerleştirilir ve start verilir.

- Yakma işlemi bittikten sonra numune kapları soğutulur.

- HF kullanıldığı için Borik Asit ile söndürme işlemi yapılır. Tabloda verildiği gibi metot hazırlanır ve kaydedilir.

| T (0C ) | P (bar) | Ramp | Hold | P (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 170 | 35 | 5 | 10 | 90 |
| 50 | 25 | 1 | 10 | 0 |

- Numuneler dengeyi sağlayacak şekilde uygun olarak rotora yerleştirilir ve start verilir.

- İşlem bittiğinde numune kapları soğutulur ve numuneler temiz bir numune kabına alınıp 50 ml’ye saf su ile tamamlanır.

- DEĞERLENDİRMELER / HESAPLAMALAR

Numunelerin tamamen homojen olup olmadığı kontrol edilir.

- SONUÇLARIN GÖSTERİLMESİ

Herhangi bir sonuç verilmez.

| Revizyon No | Revizyon Tarihi | Madde No/Bölüm | Değişiklik Açıklaması / Nedeni |
| --- | --- | --- | --- |