- AMAÇ

İskenderun Teknik Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSTE-BTM) L1 numaralı laboratuvarda bulunan Jasco marka Fourier Dönüşümlü Kızıl Ötesi Spektrometre (FT-IR) cihazının kullanım, bakım ve kalibrasyonunun uygun şekilde yapılmasını amaçlanmaktadır.

- KAPSAM

İSTE-BTM L1 numaralı laboratuvarda bulunan FT-IR spektrometre cihazının kullanım, bakımını, temizliğini ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

- TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

- SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

Laboratuvar Sorumlu/ları

- İLGİLİ BÖLÜMLER

İSTE-BTM Spektroskopi Laboratuvarı

- CİHAZIN KULLANIMI

  - Cihazın Marka, Model, Seri No ve Alındığı Yıl

Marka: Jasco

Model: FT-IR 6700

Seri No: B 010061792

Alındığı Yıl: 2020

  - Kullanım Amacı

4000-400 cm-1 (MID) ile 700-50 cm-1 (FAR) dalga boyu aralığında ne olduğu tam olarak bilinmeyen bir örneğin spektrumu üzerinden fonksiyonel bağları ve grupları tespit ekmek amacıyla kullanılan bir cihazdır.

  - Ölçüm Aralığı ve Hassasiyeti

- Dalgaboyu aralığı: 50-7800 nm

  - Cihazın kullanımı

Cihazın bilgisayar ve yazıcı bağlantıları yetkili firma tarafından yapılmıştır.

- Cihazın güç ünitesi daima açık bırakılır.

- Önce cihaz ardından bilgisayar açılır.

- Masa üstündeki software programı açılır.

- Cihaz üzerindeki düğme ile açılır ardından bilgisayardan software sistemi açılıp gerekli kontroller sağlanır.

- Hangi bölgede ölçüm sağlanacaksa cihaza o bölgeye uygun aparat takılıp ölçüm sağlanır.

- Cihaz aşağıda verildiği gibi 2 farklı bölgede ölçüm yapabilmektedir;

  - MID IR (4000-400 cm-1)

  - FAR IR (700-50 cm-1)

- MID bölge organik bileşikler, FAR bölge inorganik bileşikler için uygundur.

- MID bölgede pikler daha detaylı FAR bölgede ise daha geniştir.

- Her iki bölge için farklı detektör bulunmaktadır.

- Farklı bölgeye geçerken Beam Splitter ve pencere değişimi yapılmalıdır.

- Bu değişim yapılırken Beam Splitterın nem almasını önlemek için Azot gazı tutulur ve ortam inert hale getirilir. Pencere ve Beam Splitterlara el değdirilmemelidir.

MID bölgeden FAR bölgeye geçerken Beam Splitter değişimi:

- Güç açık olmalıdır.

- Setting sekmesinden Auto Alignment’tan Stop preview’a basılır.

- Cihaz üzerinde görülen beyaz kapak sola doğru kaydırılarak çıkarılır.

- Splitter kapağı saat yönünün tersine çevrilip çekilir.

- İçerideki beam Splitter çıkarılır, diğeri takılır.

- İç ve dış kapaklar kapatılır.

- Ekranda Ge/KBr-> Si/Quartz uyarısı görülür. YES denilir.

- Auto Alignmenttan Start preview a basılır.

- Energy kontrol edilir.

- Numune alanından numune tutucu çıkarılır.

- Special jig window’un önüne vidalanır.

- Special jig ile pencere tutularak çıkarılır.

- Yerine diğer pencere yerine yerleştirilir.

- Special jig sökülür.

- Ardından ayarlar değiştirilir:

- Measure->Parameters->Parameters Advance->Standard->Range: 700-50 cm-1

- Measure->Parameters->Parameters Advance->Optics->Dedector: PE-TGS

- FFT/Timer ve Sequece de değişiklik yok.

- Register, Save

- ATR takılmadan Auto Alignment yapılır:

- Settings->AutoAlignment->Energy (5000-6000 değeri iyi)-> Start (bitince ATR takılır ve background alınır)

- Monitor background advance-> Number of scan: Auto

- Numune ATR ye yerleştirilip okuma yapılır.

- İstenilen ölçüm türüne göre seçim yapılır.

İki farklı ölçüm metodu (ATR [Attenuated Total Reflectance] kullanımı, KBr [Potasyum Bromür] ile pellet oluşturma) kullanılarak aşağıdaki analizler yapılmaktadır.

- Spektrum ölçümü

- Kantitatif analiz (miktar tayini)

- Yüzde benzerlik analizleri (kütüphane ile)

- Spektrum Ölçümü

Cihazda ölçüm yapmak için İki farklı metot (ATR [Attenuated Total Reflectance] / KBr [Potasyum Bromür]-pellet oluşturma) kullanılmaktadır.

1) ATR (Attenuated Total Reflectance) Ölçüm Metodu

- Dimond kristal ATR nin üzerine yerleştirilir.

- ATR nin iki yanına pencereleri kapatacak kapaklar yerleştirilir ve pencereler kapatılır.

- Softwaredan Measurement’e girilir.

- File sekmesinden Open parameterdan varsa; parametre çağrılır (FAR ya da MID)

- Kayıtlı parametre yoksa;

- Measure sekmesinden Parameters tıklanır, Parameters Advanceden;

- Standard-> Number of scan: (MID için 16 idealdir, FAR için okuma sayısını otomatik algılar) seçilir.

- Standard-> Resolution 4 cm-1 (aksi belirtilmedikçe)

- Standard-> Range (daga boyu aralığı) seçilir.

- Standard-> Vertical axis-> Sample: (%T, Abs, Single, Interferogram, %R, Int) olarak seçilir.

- Standard-> Background: Single olarak seçilir.

- Optics-> Source: Standard

- Optics->Dedector: MID için TGS, FAR için PE-TGS seçilir.

- FFT/Timer de değişiklik yapılmaz.

- Sequence-> H20 ve C02 reduction seçilir.

- Register

- Save

- Yukarıdaki işlemler yapıldıktan sonra; boş iken havaya karşı Monitor background yapılır.

- ATR cihazın üzerinde daima takılı kalmalıdır. KBr metodu kullanılacağı zaman çıkarılıp özel kauçuk altlığın üzerine koyulup dikkatli muhafaza edilmelidir.

- Sıvı numuneler için:

- Eğer çözücü var ise çözücüye karşı backgrounda alınır (Suda çözünmüşse yine havaya karşı alınır).

- Su içeren numuneler okutulmadan önce etüvde kurutularak suyu uzaklaştırılmalıdır. Aksi halde Oksijen piki görülür. Suyu background olarak okutmak sağlıklı sonuç vermemektedir.

- Background düzgünse, numune ATR de elmasın üstüne yerleştirilir ve ölçümden önce gözlem yapılarak pikler değişmeyene kadar sıkılır. Kapak kapatılır, OK ye basılır.

- Tekrar başka numune ölçümü yapılmadan önce elmas yüzeyi temizlenir.

- Monitor sample’a basılarak kirlilik kontrolü yapılır.

- Kirlilik varsa tekrar temizlenir, yoksa okuma yapılır.

- Temizleme sonucunda kirlilik giderilmiyorsa tekrar monitor background yapılır, ardından okuma yapılır.

- Spektrum kaydedilir.

- Sonuçlar Analysis-> Spectra Analysis den açılır. Dosya formatı File->Export dan değiştirilebilir.

2) KBr Ölçüm Metodu

Bu metotta ölçüm yapmak için aşağıdaki basamaklar sırasıyla gerçekleştirilir;

- Pres makinesiyle 1/100 (numune/KBr) oranında karışım hazırlanıp, havanda homojen hale getirilir.

- Tablet aparatına karışım dökülür. Kapağı kapatılır ve pres makinasına yerleştirilir.

- Pres kolu (10-20 Mpa, 10 Tons değerine kadar) sıkıştırılır. 10 s beklenip, gevşetilir.

- Tablet aparatı alınıp, kapağı çıkarılır.

- Numune FTIR a yerleştirilmeden önce background alınır, düzgün mü kontrol edilir.

- Tablet aparatı FTIR ın pellet holder kısmına yerleştirilir.

- Monitor sample ile okuma yapılır.

- Kantitatif Analiz (Miktar tayini)

- Kantitatif analiz yapmak için aranan maddeye ait standart temin edilmelidir.

- Standartlardan belli konsantrasyonlarda solusyon hazırlanarak okumalar yapılır ve kalibrasyon eğrisi çizilir.

- Numune okumaları kalibrasyon eğrisi yardımıyla hesaplanarak miktar tayini yapılabilir.

- Bunun yanında alan ve yükseklik hesabı yaptırılarak da miktar tayini yapılabilmektedir. Bunun için absorbans kullanılır. Calculation method: two point-base seçilmelidir.

- Hesaplanacak pik için manual çizme yapılır: Peak processing-> peak area ya da Spectra manager-> Quantative calibration dan otomatik olarak yapılır.

- Yüzde benzerlik analizleri (kütüphane ile)

- Bu analiz için Know it all programı kullanılır.

- Bu program Spectra Manager Programı ile birlikte çalışır.

- Spektrum ölçümü yapıldıktan sonra yüzde benzerlik analizi ile söz konusu materyalin tayini için sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılır.

- Program açılır; search it-> open spectrum ya da Spectrum Manager programındaki şapka simgesine tıklanarak istenen spectrum açılır.

- Data->Search parameters-> databases->limit to spectral technique dan IR seçilir.

- Data->Search parameters-> IR Spectrum-> Query Spectrum is ATR seçilir.

- Data->Search parameters-> databases->Add all yapılır.

- Data->Search parameters-> databases->Search yapılır.

- Kütüphaneden karşılığını bulur ve benzerlik yüzdesine göre sıralar.

- Spectral Anaylsis->Analyzelt IR (fonksiyonel grupları araştırmak için) Seatler Handbook tan o fonksiyonel gruba ait bilgiler bulunabilir.

- Data->Mixture Analysis->Databases->all->search (% olarak karışımın bileşenlerini verir)

- Data->Mixture Analysis->Mixtrue Spectrum->Maximum number of components:5 (içeriği bilinmeyenler için max 5 bileşene kadar arama yapar)

- Data-> Deformulation (1,2,3,4,5 komponentli olarak tarar ve en uygun sonucu görmemizi sağlar)

- Fonksiyonel Grup Analizi:

Ölçüm yapılan numunede fonksiyonel grup analizi yapmak için cihaz yazılımında aşağıdaki işlemler sırasıyla uygulanır;

- Spectra Analysis-> File-> ölçüm seç-> kütüphaneye gönder (şapka simgesine tıklanır);

- Search It

- Search Parameters

- IR Spectrum

- Query Spectrum is ATR işaretlenir

- Search

Arama bitince;

- Analyzelt IR-> analiz edilecek ürün seçilir-> istenen pikin üstüne gelinip çift tıklanır (bağlantıları gösterir) ->sadtler handbook (detayları gösterir).

- Burada seçilen fonksiyonel grubun üzerine gelip, add summary yaparak, rapora fonksiyonlar eklenebilir.

- BAKIM

- Genel Kontrol; cihazın görsel kontrolüdür. Herhangi toz kir vs. bulunursa hafif nemli temiz bir bezle silinir. Çözücü kullanılmaz.

- Kablolar ve Soketler; Güç kablosu, ağ kablosu içeren tüm kablo ve soketler hasara ve kullanımdaki gereksiz zorlamalara karşı kontrol edilir.

- KALİBRASYON

Cihazın periyodik bakım ve kalibrasyonu yetkili firma tarafından yapılır. Cihazın aylık olarak doğrulaması analiz yöntemine uygun referans madde ile yapılmaktadır.

- ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz, ortam sıcaklığı 18-30˚C ve ortam nemi %45-80 RH aralığında olan laboratuvar ortamında bulunmalıdır. Direkt güneş ışığına ve korozif kimyasallara maruz bırakılmamalıdır. Cihazın etrafında elektrikli ısıtıcı, fırın, etüv ve manyetik alan oluşturacak aletler bulunmamalıdır.

- ALTYAPI

Cihaz çalışma ortamı ve şartlarındaki gereklilikler göz önünde bulundurularak yerleştirilmelidir.

- BAKIM ŞARTLARI

Her ölçüm sonrasında, ölçüm hücresi/alanı aseton veya etil alkol gibi çözücüler ile dikkatlice temizlenmeli ve bir sonraki analiz için temiz bırakılmalıdır. Yetkili servis tarafından periyodik bakımları yaptırılmalıdır.

- CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

Muhafaza: Özel yerinde muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır. Cihaz rutin olarak kullanılıyorsa güç ünitesine bağlı bırakılmalıdır. Güç ünitesi ise kapatılmamalıdır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

- KAYITLAR

Bakım Kayıt Formu (FTIR)

- İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

| Revizyon No | Revizyon Tarihi | Madde No/Bölüm | Değişiklik Açıklaması / Nedeni |
| --- | --- | --- | --- |