- AMAÇ

İskenderun Teknik Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (İSTE-BTM) L1 numaralı laboratuvarda bulunan Jasco marka UV-Vis Spektrofotometre cihazının kullanım, bakım ve kalibrasyonunun uygun şekilde yapılmasını amaçlanmaktadır.

- KAPSAM

İSTE-BTM L1 numaralı laboratuvarda bulunan UV-Vis Spektrofotometre cihazının kullanımını, bakımını, temizliğini ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

- TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

- SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

İSTE-BTM müdürü tarafından belirlenen Laboratuvar Sorumlu/ları

- İLGİLİ BÖLÜMLER

İSTE-BTM Spektroskopi Laboratuvarı

- CİHAZIN KULLANIMI

  - Cihazın Marka, Model, Seri No ve Alındığı Yıl

Marka: Jasco

Model: V-730

Seri No: B191561798

Alındığı Yıl: 2018

  - Kullanım Amacı

UV-Vis dalga boyu aralığında absorpsiyon yapabilen kimyasal maddelerin kalitatif ve kantitatif analizleri için kullanılır.

  - Ölçüm Aralığı ve Hassasiyeti

- Dalgaboyu aralığı: 190-1100 nm

- Bant genişliği: 2nm

- Dalgaboyu doğruluğu: ~0.2nm

- DalgaboyuTekrarlanabilirliği: ~0.1nm

  - Cihazın kullanımı

Cihazın bilgisayar ve yazıcıbağlantıları yetkili firma tarafından yapılmıştır.

- Önce cihaz ardından bilgisayar açılır.

- Masa üstündeki software programı açılır.

- Cihaz açıldıktan sonra ilk kez start cihaz üzerinde yer alan yeşil tuş ile sağlanır, sonrasında program üzerindeki butonlarla devam edilir.

- Cihaz aşağıda verildiği gibi 4 farklı ölçüm yapabilmektedir;

  - İki dalga boyu arasında spektrum tarama

  - Tek dalga boyunda kantitatif analiz

  - Tek dalga boyunda ölçüm

  - Zaman ayarlı ölçüm

- İstenilen ölçüm türüne göre seçim yapılır.

- İki dalgaboyu arasında spektrum tarama

- Spektrum ölçümünde; belirli bir dalga boyu aralığında görüntü almak amaçlanmaktadır.

- Parameters sekmesinden basic parameters seçilir.

- General-Flowchart-Data sekmeleri mevcuttur.

- General sekmesinden Absorbans, Transmittans, Refraction ölçümlerinden biri seçilir.

- Dalga boyu aralığı belirlenir (Burada yüksek değer start, düşük değer end olacak şekilde gösterilmektedir).

- Scanspeed: 1000 nm/min olarak belirlenir.

- Flow chart sekmesi ölçümün akış şemasını görmek amacıyla işaretlenir.

- Data sekmesinde ise raporda görünmesi istenen bilgiler girilir.

Ardından aşağıdaki işlemler sırasıyla yapılır:

  - Küvetler boş iken autozero tıklanır.

  - Referans küvetinde çözücü dahil edilir ve baseline tıklanır (küvetin pürüzsüz kısmının ışık yoluna doğru yerleştirildiğine dikkat edilir).

  - Referans küvet cihazdan çıkarılmaz ve örnek küvetine örnek dahil edilerek sample tıklanır (küvetlerin pürüzsüz kısmının ışık yoluna doğru yerleştirildiğine dikkat edilir).

  - Ölçüm bitiminde elde edilen spektrum üzerinde ayarlama yapılabilir (x,y skala genişletme daraltma, dalga boyu düzeltme yada pik alanı vs).

  - Analysis tıklanır, istenen değişiklikler yapılır.

  - Spektrumda bir ayarlama gerekmediği durumda; save sekmesinden kaydedilir.

  - Excel formatında x,y değerlerini almak için export tıklanır ve veri CSV dosyası olarak kaydedilir.

  - Spektrumu dosya, save, printoutput as sıralamasının tamamlanmasının ardından veri yazdırılabilir.

- Tek dalga boyunda kantitatif analiz

- Kantitatif analizler için kullanılır.

- Öncelikle standart eklemek için kalibrasyon eğrisi çizilmelidir.

- Küvetler boş iken Autozero tıklanır.

- Sequence sekmesinden Calibration seçilir.

Calibration Sheet bölümünden aşağıdaki şekilde sıralama belirlenir:

- Blank (Sadece çözücü, konsantrasyon sıfırdır.)

- Standart 1 (hazırlanan en düşük konsantrasyondan başlar)

- Standart 2

- Standart 3

- Örnek adı, standartların konsantrasyonları gibi bilgiler eklenir.

- Sample sekmesi yardımıyla sırasıyla okumalar yapılır.

- Blank ve standartların ölçümleri tamamlandıktan sonra kalibrasyon eğrisi oluşturulur.

- Calibration Graph/Calibration Information bölümlerinden R2 değerinin 1’e yakın olması beklenir.

- Kalibrasyon kaydedilir.

- Sequence sekmesinden quantative seçilir.

- Quantative sheet bölümüne aşağıdaki bilgiler eklenir:

- Blank

- Sample

- Okumalar tamamlandıktan sonra kaydetme işlemi yapılır.

- Kaydetme ve yazdırma işlemi spektrum ölçümü ile aynıdır.

- Yeni bir çalışmaya geçilmeden önce kalibrasyon çalışması tekrarlanmalıdır.

- Tek dalga boyunda ölçüm

- Dalga boyu belirli ölçümler için kullanılır.

- Kuvetler boş iken autozero tıklanır.

- Referans küvetine çözücü dahil edilir ve autozero tıklanır (küvetin pürüzsüz kısmının ışık yoluna doğru yerleştirildiğine dikkat edilir).

- Referans küvetine çözücü dahil edilir ve blank tıklanır (küvetin pürüzsüz kısmının ışık yoluna doğru yerleştirildiğine dikkat edilir).

- Referans küveti cihazdan çıkarılmaz ve örnek küvetine örnek dahil edilerek sample tıklanır (küvetlerin pürüzsüz kısmının ışık yoluna doğru yerleştirildiğine dikkat edilir).

- Kaydetme ve yazdırma işlemleri diğer yöntemlerdeki gibidir.

- Zaman ayarlı ölçüm

- Süre kısıtlaması olan çalışmalar için kullanılır (Belli bir süre içinde bozunan numuneler vs).

- Kuvetler boş iken autozero tıklanır.

- Referans küvetine çözücü dahil edilir ve blank tıklanır (küvetin pürüzsüz kısmının ışık yoluna doğru yerleştirildiğine dikkat edilir).

- Referans küveti cihazdan çıkarılmamalıdır ve örnek küvetine örnek dahil edildikten sonra sample tıklanır (küvetlerin pürüzsüz kısmının ışık yoluna doğru yerleştirildiğine dikkat edilir).

- Kaydetme ve yazdırma işlemleri diğer yöntemlerdeki gibidir.

- BAKIM

- Genel Kontrol; cihazın görsel kontrolüdür. Herhangi toz kir vs. bulunursa hafif nemli temiz bir bezle silinir. Çözücü kullanılmaz.

- Kablolar ve Soketler; Güç kablosu, ağ kablosu içeren tüm kablo ve soketler hasara ve kullanımdaki gereksiz zorlamalara karşı kontrol edilir.

- KALİBRASYON

Cihazın periyodik bakımve kalibrasyonu yetkili firma tarafından yapılır. Cihazın aylık olarak doğrulaması analiz yöntemine uygun referans madde ile yapılmaktadır.

- ÇALIŞMA ORTAMI VE ŞARTLARI

Cihaz, ortam sıcaklığı 18-30˚C ve ortam nemi %45-80 RH aralığında olan laboratuvar ortamında bulunmalıdır. Direkt güneş ışığına ve korozif kimyasallara maruz bırakılmamalıdır. Cihazın etrafında elektrikli ısıtıcı, fırın, etüv ve manyetik alan oluşturacak aletler bulunmamalıdır.

- ALTYAPI

Cihaz çalışma ortamı ve şartlarındaki gereklilikler göz önünde bulundurularak yerleştirilmelidir.

- BAKIM ŞARTLARI

Her ölçüm sonrasında, ölçüm hücresi temiz bırakılmalıdır. Yetkili servis tarafından periyodik bakımları yaptırılmalıdır.

- CİHAZIN TAŞINMASI, MUHAFAZASI, DEPOLANMASI İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER

Taşınma: Sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

Muhafaza: Özel yerinde muhafaza edilir.

Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır.

Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

- İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

| Revizyon No | Revizyon Tarihi | Madde No/Bölüm | Değişiklik Açıklaması / Nedeni |
| --- | --- | --- | --- |